Zvláštní podmínky pro Systémy MR

(Verze: dd.MM.rrrr)

Tyto Zvláštní podmínky pro Systémy MR upravují poskytování, a je-li to dohodnuto v Obchodním formuláři, také instalaci Systémů MR, navíc k (i) ​​Obchodnímu formuláři a (ii) Všeobecným podmínkám, Doplňujícím všeobecným podmínkám, Softwarovým licenčním podmínkám a Podmínkám instalace Hardwaru (dále společně jen „Podmínky“). Tyto Zvláštní podmínky pro Systémy MR je třeba chápat jako doplněk k Podmínkám a v případě rozporu budou rozhodující.

Dodání a ceny

Magnet se dodává chlazený na teplotu helia; magnety technologie dryCool mohou být dodávány teplé (pro ochlazení na místě) nebo studené (chlazené na teplotu hélia).

Ceny Siemens Healthineers nezahrnují náklady na stanovení požadovaného stínění místnosti s magnety a měření a kontrolu úrovní rušení na místě instalace.

Spolupráce

Systém MR poskytuje dobré klinické výsledky pouze tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky nezbytné pro implementaci této specializované technologie. Aby bylo zajištěno dodržování těchto podmínek, je nezbytná zvláště úzká spolupráce mezi Zákazníkem a společností Siemens Healthineers.

Místo instalace systému

Místnosti určené Zákazníkem pro instalaci musí splňovat minimální požadavky, které budou Zákazníkovi oznámeny na začátku fáze plánování

s ohledem na hmotnosti a rozměry pro strukturální analýzu a

vnější faktory ovlivňující homogenitu a stabilitu magnetického pole ve snímaném objemu. Následující vnější faktory mohou ovlivnit homogenitu a stabilitu v průběhu času:

ocelová výztuž v budově

pohybující se feromagnetické předměty

zařízení používající spínané stejnosměrné proudy

střídavé pole s frekvencí elektrického vedení

střídavé pole s vyšší frekvencí

elektromagnetická pole generovaná vysílači.

Aby bylo možné zkontrolovat místo instalace určené Zákazníkem s ohledem na faktory uvedené v článku 3.1, Zákazník poskytne společnosti Siemens Healthineers následující dokumenty, jejichž přesnost byla ověřena odborníky:

Půdorys stavby se sousedními pozemky a vysvětlení jejich využití (např. silniční nebo železniční doprava, průmyslové využití, obytná zóna apod.).

Půdorys celého podlaží, na kterém má být Systém MR instalován, s přesnými detaily místností určených k instalaci a detaily využití ostatních místností

Půdorys podlaží v okruhu 20 m nad a pod zamýšleným místem instalace Systému MR s podrobnostmi využití těchto místností, výkresy řezu části budovy určené pro instalaci Systému MR

Seznamy udávající ocelovou výztuž skeletu budovy, vyjádřené v kg oceli na běžný metr (např. pro nosníky a podpěry) a v kg oceli na m² (např. pro stropy, podlahy a stěny) v okruhu 5 m od středu magnetu.

Přesné údaje o místě instalace a typech rušivých objektů spolu s mírou jejich rušení podle článku 3.1 v okruhu 20 m – pro technická zařízení využívající spínané stejnosměrné proudy (např. tramvaje, cyklotron) v okruhu 50 m – od místa instalace určeného pro Systém MR

Podrobné údaje o rádiových a televizních vysílačích v okolí, stejně jako bezdrátových CB jednotkách (frekvence, výkon, umístění)

Přesný popis způsobu přepravy Systému MR (trasy a přístup) na plánované místo instalace Systému MR

Na začátku plánovací fáze obdrží Zákazník dokument ukazující rozložení rozptylového pole ve vzduchu pro dodávanou intenzitu magnetického pole. Pomocí těchto informací může Zákazník určit, zda bude rozptylové pole rušit jiná zařízení v blízkosti. Společnost Siemens Healthineers by měla upozornit, že rozptylové pole může být vystaveno značnému zkreslení v budovách s ocelovým skeletem a ocelovými železobetonovými konstrukcemi. Pokud společnost Siemens Healthineers obdrží od Zákazníka příslušné dokumenty, je společnost Siemens Healthineers připravena tyto kontroly podpořit, ale nenese odpovědnost za rušení se zařízeními jiných výrobců.

Pokud Zákazník požaduje snížení distribuce rozptylového magnetického pole uvedené v článku 3.3, nebo pokud se během plánování ukáže, že je snížení distribuce rozptylového pole nutné kvůli vnějším faktorům, poskytne Zákazník společnosti Siemens Healthineers následující dodatečné informace:

specifikace požadovaného obrysu hranice kardiostimulátoru v plánech požadovaných v článku 3.2

specifikace maximální přípustné hustoty magnetického toku v místě přístrojů citlivých na magnetická pole vyznačením těchto míst na plánech požadovaných v článku 3.2

Pokud je rozptylové pole redukováno magnetickým stíněním místnosti, magnetizační charakteristika B = f (H) pro materiál, který má být použit pro stínění, spolu s uvedením, zda lze změnit i polohu magnetu v místnosti

Pokud společnost Siemens Healthineers potřebuje na základě těchto informací provést další výpočty, Zákazník uhradí společnosti Siemens Healthineers samostatně výsledné náklady za standardní ceny společnosti Siemens Healthineers.

Pokud nebude se společností Siemens Healthineers písemně dohodnuto jinak, všechny služby, které má společnost Siemens Healthineers provádět za účelem snížení rozptylového magnetického pole, je nutné objednat samostatně.

S využitím minimálních požadavků na vnější rušení specifikovaných v článku 3.1 společnost Siemens Healthineers zkontroluje dokumenty dodané Zákazníkem podle článku 3.2, aby se ujistila, že vyhovují hraničním podmínkám magnetického pole a rozměrům místnosti.

Společnost Siemens Healthineers nenese odpovědnost za chyby vyplývající z neúplných nebo nepřesných dokumentů.

Pokud kontroly provedené podle článku 3.5 prokážou, že jsou splněny hraniční podmínky magnetického pole a rozměry místnosti, společnost Siemens Healthineers poté začne připravovat projektové výkresy potřebné pro instalaci Systému MR a – pokud to Zákazník požaduje podle článku 3.4 – Siemens Healthineers začne připravovat dokumenty pro magnetické stínění.

Pokud kontroly provedené podle článku 3.5 prokážou, že hraniční podmínky magnetického pole a rozměry místnosti nejsou zcela nebo částečně splněny, společnost Siemens Healthineers písemně oznámí Zákazníkovi druh a rozsah nezbytných konstrukčních a/nebo organizačních změn, které Zákazník musí zajistit. Zákazník poté zajistí včasné provedení nezbytných konstrukčních změn. Typ a rozsah těchto opatření musí být schválen ze strany společnosti Siemens Healthineers, aby byla dodržena potřebná homogenita a stabilita magnetického pole v čase v rámci snímaného objemu.

Vysokofrekvenční stínění, měření rušení

Místnost s magnety MR musí být vybavena vysokofrekvenčním stíněním v souladu s požadavky specifikovanými společností Siemens Healthineers. Zákazník je povinen nainstalovat vysokofrekvenční stínění a před zahájením instalace prokázat, že požadavky Siemens Healthineers byly dodrženy v plném rozsahu.

Zákazník je povinen včas získat potřebné povolení k provozování Systému MR od příslušného úřadu.

Infrastrukturní zařízení (klimatizace, napájení, chladicí voda)

Pro dodržení požadované specifikace pro klimatické podmínky, napájení a chladicí vodu specifikované pro provoz Systému MR a zvláštní funkce specifické pro MR musí Zákazník zajistit instalaci klimatizačního systému, napájecího zdroje a systému chladicí vody, které musí být před zahájením instalace plně funkční. Napájení a přívod chladicí vody musí být pro chladicí systém magnetů k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Chladicí systém (chladnička) pro supravodivé magnety

Pro zkrácení času potřebného pro instalaci je nutno uvést chladicí systém pro magnety do provozu ihned po dodání. Zákazník je povinen před dodáním magnetu zkontrolovat, zda je zaručeno potřebné připojení k elektrickému napájení, klimatizačnímu systému a systému chladicí vody. Dodatečné náklady na kapalné helium, heliový plyn a případné plnění magnetu budou Zákazníkovi vyúčtovány v případě pozdního dodání potřebných připojení.

Kontrola podmínek instalace

Před dodáním Systému MR a před zahájením instalace společnost Siemens Healthineers zkontroluje, zda místnosti určené k instalaci Systému MR splňují podmínky specifikované v plánech společnosti Siemens Healthineers. Místnosti, které Zákazník poskytne, musí být zametené a prázdné. Tato kontrola nepředstavuje všeobecnou přejímku stavebního díla.

Síťové připojení

Při zahájení instalace musí být poskytnut trvalý souhlas Zákazníka pro vzdálené připojení společnosti Siemens Healthineers a síťové připojení s IP adresou.

Přívod plynu

Zákazník zajistí dodávky zkapalněného plynu podle potřeby pro provoz Systému MR.

Pokud je pro manipulaci a/nebo skladování zkapalněného plynu (zkapalněných plynů) potřeba povolení nebo ohlášení, Zákazník si toto povelní obstará nebo zajistí ohlášení v dostatečném předstihu před zahájením instalačních prací společností Siemens Healthineers. Zákazník je povinen provést konstrukční opatření požadovaná pro manipulaci a skladování v dostatečném časovém předstihu.

Bezpečnostní zóny, magnetizace místnosti

Zákazník odpovídá za zajištění toho, aby osoby vybavené kardiostimulátory a/nebo jinými implantovanými kovovými součástmi nebyly vystaveny riziku v důsledku magnetického pole MR magnetu. Zákazník přijme nezbytná ochranná opatření k identifikaci bezpečnostních zón v souladu s platnými oficiálními doporučeními a zajistí kontrolovaný přístup do objektu.

Zákazník musí být informován, že feromagnetické materiály (např. konstrukční ocel, železné konstrukce) umístěné v místnosti s magnety a v její bezprostřední blízkosti zůstanou při provozu MR magnetu trvale zmagnetizovány. V případě následného využití místností k jinému účelu může dojít k narušení provozu technických zařízení.

Zhášecí linka (je-li potřeba)

Pokud je pro Systém MR požadována zhášecí linka, Zákazník o tom bude informován během fáze „plánování místa instalace“. Případná zhášecí linka odpovídat požadavkům společnosti Siemens Healthineers. Za správnou instalaci zhášecí linky podle požadavků společnosti Siemens Healthineers odpovídá Zákazník a bude provedena v rámci přípravných prací pro instalaci, které musí Zákazník provést na místě instalace.

Zákazník je povinen udržovat zhášecí linku vždy v souladu s požadavky společnosti Siemens Healthineers a zajistit, aby změny v budově, zhášecí lince atd. po řádné instalaci tyto požadavky neporušovaly. Takové následné změny nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost Systému MR nebo, v případě zhášení, bezpečnost osob.